## Sheet1
信号源：JDS-2900（输出过1000倍的衰减） RMS校正公式：emgData.EmgValue = temp*0.8806 - 3.028; 误差≤±10%或±2μV，两者取较大值；
输入频率 | 输入峰峰值（mV） | 实测平均RMS | RMS期望值 | RMS平均抖动（峰峰值） | 备注
200Hz | 0 | 4 | 0 | 3 | 底噪过大
200Hz | 10 | 5 | 3.5355 | 3
200Hz | 20 | 8 | 7.0711 | 3
200Hz | 30 | 11 | 10.6066 | 3
200Hz | 50 | 18.5 | 17.6777 | 3
200Hz | 70 | 26.5 | 24.7488 | 3
200Hz | 100 | 37 | 35.3554 | 3
200Hz | 150 | 54 | 53.0331 | 3
200Hz | 200 | 68 | 70.7109 | 3
200Hz | 250 | 86 | 88.3886 | 3
200Hz | 300 | 106 | 106.0663 | 3
200Hz | 400 | 139 | 141.4217 | 3
200Hz | 500 | 174 | 176.7771 | 3
200Hz | 600 | 211 | 212.1326 | 3
200Hz | 700 | 244 | 247.488 | 4
200Hz | 800 | 283 | 282.8434 | 4
200Hz | 900 | 319 | 318.1989 | 4
200Hz | 1000 | 350 | 353.5543 | 4
200Hz | 1100 | 382 | 388.9097 | 4
200Hz | 1200 | 418 | 424.2651 | 4
201Hz | 1300 | 460 | 459.6206 | 4
200Hz | 1400 | 500 | 494.976 | 5 | 输出偏大
201Hz | 1450 | 520 | 512.6537 | 5 | 输出偏大
200Hz | 1500 | 541 | 530.3314 | 5 | 输出偏大
200Hz | 1600 | 578 | 565.6868 | 5 | 输出偏大
201Hz | 1700 | 614 | 601.0423 | 5 | 输出偏大
200Hz | 1800 | 647 | 636.3977 | 6 | 输出偏大
200Hz | 2000 | 712 | 707.1086 | 7 | 输出偏大
200Hz | 2200 | 779 | 777.8194 | 8
200Hz | 2400 | 848 | 848.5303 | 8
200Hz | 2500 | 877 | 883.8857 | 9
200Hz | 2600 | 892 | 919.2411 | 8
200Hz | 2700 | 910 | 954.5966 | 35 | 放大截止
200Hz | 2828 | 920 | 999.8515 | 40