## Sheet1
通信协议V1.00.250717a
帧格式
名称 |  | 前导码(1Byte) | 帧长度(1Byte) | 功能码(1Byte) | 通道号(1Byte) | 数据 | [14 empty] | 校验 | 帧尾
标识 |  | Head | Length | CMD | Channel | Data | [14 empty] | CheckSum | End
内容 |  | 0xAA | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | [14 empty] | xxxx | 0x55
说明 | 1、Length = CMD + Channel + Data 注：字节长度
2、校验方法 = (CMD + Channel + Data）&0x FF 注：值 校验和
3、通道号用0x00,0x01, 0x02表示；
APP与电极（下位机）数据交互
功能 | 数据方向 | 前导码 | 帧长度 | 功能码 | 通道号 | 数据 | [14 empty] | 校验 | 帧尾
运行轮询 | APP to 下位机 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | [14 empty] | 05 | 06
|  | 0xAA | 0x03 | 0x81 | 0x00 | 0x00 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to APP | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | [6 empty] | 13 | 14
|  | 0xAA | 0x0B | 0x81 | 0x00 | 适配器 0x00:断开 0x01:连接 | A电量 0~100 | B电量 0~100 | C电量 0~100 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | [6 empty] | CheckSum | 0x55
版本查询 | APP to 下位机 | 0xAA 00: 00; 0x03 01: 01; 0x81 02: 02; 0x00 03: 03; 0x00 04: 04 | [6 empty] | 05 | 06
|  | 0xAA 00: 0xAA; 0x03 01: 0x03; 0x81 02: 0x82; 0x00 03: 0x00; 0x00 04: 0x00 | [6 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to APP | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | 0xAA | 0x10 | 0x82 | 0x00 | 0x00（版本号第1位 ascii码） | 0x00（版本号第2位 ascii码） | 0x00（版本号第3位 ascii码） | 0x00（版本号第4位 ascii码） | 0x00（版本号第5位 ascii码） | 0x00（版本号第6位 ascii码） | 0x00（版本号第7位 ascii码） | 0x00（版本号第8位 ascii码） | 0x00（版本号第9位 ascii码） | 0x00（版本号第10位 ascii码） | 0x00（版本号第11位 ascii码） | 0x00（版本号第12位 ascii码） | 0x00（版本号第13位 ascii码） | 0x00（版本号第14位 ascii码） | 0x00（版本号第15位 ascii码） | CheckSum | 0x55
功能 | 数据方向 | 0xAA 00: 前导码; 0x03 01: 帧长度; 0x82 02: 功能码; 0x00 03: 通道号; 0x00 04: 数据; CheckSum 19: 校验; 0x55 20: 帧尾
模式、脉宽、频率、斜坡时间设置 | APP to 下位机 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | 0xAA | 0x11 | 0x83 | 0x01~0x02 | 模式 0x01:采集(kegel,游戏) 0x02:神经电刺激 0x03;触发电刺激 | 频率(高位) HZ | 频率(低位) HZ | 脉宽(高位) us | 脉宽(低位) us | 波升(高位) ms | 波升(低位) ms | 保持(高位) ms | 保持(低位) ms | 波降(高位) ms | 波降(低位) ms | 休息(高位) ms | 休息(低位) ms | 预留(高位) 0 | 预留(低位) 0 | CheckSum | 0x55
| 下位机to APP | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | 0xAA | 0x11 | 0x83 | 0x01~0x02 | 模式 0x01:采集(kegel,游戏) 0x02:神经电刺激 0x03;触发电刺激 | 频率(高位) HZ | 频率(低位) HZ | 脉宽(高位) us | 脉宽(低位) us | 波升(高位) ms | 波升(低位) ms | 保持(高位) ms | 保持(低位) ms | 波降(高位) ms | 波降(低位) ms | 休息(高位) ms | 休息(低位) ms | 预留(高位) 0 | 预留(低位) 0 | CheckSum | 0x55
控制 | APP to 下位机 | 00: 00; 01: 01; 02: 02; 03: 03; 04: 04; 10: 05; 19: 06; 20: 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x84 | 0x00 | 通道1 0x00：关闭 0x01：开启 0x02：暂停 0x03：继续 | [5 empty] | 通道2 0x00：关闭 0x01：开启 0x02：暂停 0x03：继续 | [8 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to APP | 00: 00; 01: 01; 02: 02; 03: 03; 04: 04; 10: 05; 19: 06; 20: 07
|  | 0xAA | 0x04 | 0x84 | 0x00 | 通道1 0x00：关闭 0x01：开启 0x02：暂停 0x03：继续 | [5 empty] | 通道2 0x00：关闭 0x01：开启 0x02：暂停 0x03：继续 | [8 empty] | CheckSum | 0x55
预调节 | APP to 下位机 | 00: 00; 01: 01; 02: 02; 03: 03; 04: 04; 19: 05; 20: 06
|  | 0xAA | 0x03 | 0x85 | 0x01~0x02 | 0x00 退出预调节 0x01 进入预调节 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to APP | 00: 00; 01: 01; 02: 02; 03: 03; 04: 04; 19: 05; 20: 06
|  | 0xAA | 0x03 | 0x85 | 0x01~0x02 | 0x00 退出预调节 0x01 进入预调节 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
电流设置 | APP to 下位机 | 00: 00; 01: 01; 02: 02; 03: 03; 04: 04; 19: 05; 20: 06
|  | 0xAA | 0x03 | 0x86 | 0x01~0x02 | 0~100mA | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to APP | 00: 00; 01: 01; 02: 02; 03: 03; 04: 04; 19: 05; 20: 06
|  | 0xAA | 0x03 | 0x86 | 0x01~0x02 | 0~100mA | [14 empty] | CheckSum | 0x55
肌电数据上报 | 下位机to APP | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 08 | 09
|  | 0xAA | 0x34 | 0x87 | 0x01~0x02 | 通道(高位) | 通道(低位) | 通道(高位) | 通道(低位) | 通道(高位) | 通道(低位) | 通道(高位) | 通道(低位) | 通道(高位) | 通道(低位) | 通道(高位) | 通道(低位) | 通道(高位) | 通道(低位) | … | CheckSum | 0x55
触发采集开始 (采集刺激二选一) | APP to 下位机 | 0xAA 00: 00; 0x03 01: 01; 0x86 02: 02; 0x01~0x02 03: 03; 0~100mA 04: 04; CheckSum 08: 05; 0x55 09: 06
|  | 0xAA | 0x03 | 0x88 | 0x01~0x02 | 0x00 ：关闭 0x01：开启 0x02：暂停 0x03：继续 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to APP | 0xAA 00: 00; 0x03 01: 01; 0x86 02: 02; 0x01~0x02 03: 03; 0~100mA 04: 04; CheckSum 08: 05; 0x55 09: 06
|  | 0xAA | 0x03 | 0x88 | 0x01~0x02 | 0x00 ：关闭 0x01：开启 0x02：暂停 0x03：继续 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
触发刺激开始 (采集刺激二选一) | APP to 下位机 | 0xAA 00: 00; 0x03 01: 01; 0x86 02: 02; 0x01~0x02 03: 03; 0~100mA 04: 04; CheckSum 08: 05; 0x55 09: 06
|  | 0xAA | 0x03 | 0x89 | 0x01~0x04 | 0x00 ：关闭 0x01：开启 0x02：暂停 0x03：继续 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to APP | 0xAA 00: 00; 0x03 01: 01; 0x86 02: 02; 0x01~0x02 03: 03; 0~100mA 04: 04; CheckSum 08: 05; 0x55 09: 06
|  | 0xAA | 0x03 | 0x89 | 0x01~0x04 | 0x00 ：关闭 0x01：开启 0x02：暂停 0x03：继续 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
轮询 | APP to 下位机 | 0xAA 00: 00; 0x03 01: 01; 0x86 02: 02; 0x01~0x02 03: 03; 0~100mA 04: 04; CheckSum 08: 05; 0x55 09: 06
|  | 0xAA | 0x03 | 0x8A | 0x00 | 0x00 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to APP | 0xAA 00: 00; 0x03 01: 01; 0x86 02: 02; 0x01~0x02 03: 03; 0~100mA 04: 04; 0~100mA 06: 05; 0~100mA 08: 06; 0~100mA 10: 07; 0~100mA 12: 08; 0~100mA 14: 09; CheckSum 08: 10; 0x55 09: 11
|  | 0xAA | 0x0F | 0x8A | 0x00 所有通道 | A电极片状态 0x00 脱落 0x01 连接 0x02 未监控 |  | B电极片状态 0x00 脱落 0x01 连接 0x02 未监控 |  | A通道状态 0x00:空闲态 0x01:上坡态 0x02:下坡态 0x03:保持态 0x04:休息态 |  | B通道状态 0x00:空闲态 0x01:上坡态 0x02:下坡态 0x03:保持态 0x04:休息态 |  | A通道电流 |  | B通道电流 |  |  |  |  | CheckSum | 0x55
mac查询 | APP to 下位机 | 0xAA 00: 00; 0x03 01: 01; 0x86 02: 02; 0x01~0x02 03: 03; 0~100mA 04: 04; CheckSum 08: 05; 0x55 09: 06
|  | 0xAA | 0x03 | 0x8B | 0x00 | 0x00 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to APP | 0xAA 00: 00; 0x03 01: 01; 0x86 02: 02; 0x01~0x02 03: 03; 0~100mA 04: 04; 0~100mA 06: 05'; 0~100mA 08: 06; 0~100mA 10: 07; 0~100mA 12: 08; 0~100mA 14: 09'; CheckSum 08: 10; 0x55 09: 11
|  | 0xAA | 0x08 | 0x8B | 0x00 | mac第一字节 |  | mac第二字节 |  | mac第三字节 |  | mac第四字节 |  | mac第五字节 |  | mac第六字节 |  |  |  |  | CheckSum | 0x55
固件更新控制 | APP to 下位机 | 0xAA 00: 00; 0x03 01: 01; 0x86 02: 02; 0x01~0x02 03: 03; 0~100mA 04: 04; CheckSum 08: 05; 0x55 09: 06
|  | 0xAA | 0x03 | 0x8c | 0x00 | 0x00 ：关闭 0x01：开启 0x02：暂停 0x03：继续 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to APP | 0xAA 00: 00; 0x03 01: 01; 0x86 02: 02; 0x01~0x02 03: 03; 0~100mA 04: 04; CheckSum 08: 05; 0x55 09: 06
|  | 0xAA | 0x08 | 0x8c | 0x00 | 0x00 ：关闭 0x01：开启 0x02：暂停 0x03：继续 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
固件更新进度查询 | APP to 下位机 | 0xAA 00: 00; 0x03 01: 01; 0x86 02: 02; 0x01~0x02 03: 03; 0~100mA 04: 04; CheckSum 08: 05; 0x55 09: 06
|  | 0xAA | 0x03 | 0x8d | 0x00 | 0x00 | [14 empty] | CheckSum | 0x55
| 下位机to APP | 0xAA 00: 00; 0x03 01: 01; 0x86 02: 02; 0x01~0x02 03: 03; 0~100mA 04: 04; CheckSum 08: 05; 0x55 09: 06
|  | 0xAA | 0x08 | 0x8d | 0x00 | 0-100（%） | [14 empty] | CheckSum | 0x55
Note on A45: rutao.zhang: